## 首页
智能阅片中心建设需求参数
产品名称 | 数量 | 参数要求 | 服务要求
86寸影像临床教学数字显示屏 | 1套 | 见标签页 | 设备安装与调试：提供设备安装、调试和培训服务。 维保服务：核心设备（医用显示器）提供原厂至少5年质保，故障需4小时内现场响应，24小时内恢复正常工作，在48小时内或紧急情况下未能修复，提供具有同样功能的显示器供使用单位使用。 技术支持：提供技术支持，确保设备正常运行。定期电话回访及主动走访，收集使用建议及意见，为设备免费进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级。
8MP一体化双屏医用显示终端 | 4台 | 见标签页
专业8M医疗图像显示显卡 | 4套 | 见标签页
影像质量校准系统 | 4套 | 见标签页
临床多功能显示系统 | 4套 | 见标签页
3M彩色医用显示终端 | 10台 | 见标签页
专业3M医疗图像显示显卡 | 10套 | 见标签页
影像质量校准系统 | 10套 | 见标签页
高强度抑菌理化板阅片工作台 | 9套 | 见标签页
电动升降系统 | 9套 | 见标签页
三头双节显示器支架 | 9套 | 见标签页
指纹储物抽屉 | 9套 | 见标签页
书写灯 | 9套 | 见标签页
背景灯 | 9套 | 见标签页
电源分配模块 | 9套 | 见标签页
人体工学座椅 | 9套 | 见标签页
LED调光节能灯 | 5套 | 见标签页
智能调光模块 | 1套 | 见标签页
灯光模式切换模块 | 1套 | 见标签页
多功能晨会交流模块 | 1套 | 见标签页
实时音视频管理模块 | 1套 | 见标签页
影像示教课程库模块 | 1套 | 见标签页
智能晨会系统模块 | 1套 | 见标签页

## 参数要求
序号 | 模块 | 设备 | 参数
1 | 综合会诊显示中心 | 86寸影像临床教学数字显示屏 *1 | 1、屏幕规格：尺寸≥86英寸，LED,像素大小≤0.4935mm，对比度≥4000:1，可视角度≥178°(CR＞10)，响应时间≤8ms，支持色彩≥10.7亿,亮度≥500cd/㎡，分辨率3840×2160； 2、需内置智能语音录入功能，支持相关科室智能语音系统应用，实现语音智能录入病程记录、入院/出院记录、查房记录、医嘱、手术记录等各种医疗相关内容； 3、输入信号：HDMI*2(2.0)：计算机全数字化视频和声音视频接口,AVIN*2,数字视频信号输入；信号 输出： HDMI≥1(2.0),DP≥1,AV OUT≥1；USB≥8（Touch USB *2，USB*5，Type-C*1；）；RJ45：LAN-IN网络输入，RS232串口≥1，音频输入：HDMI Audio input≥2，Earphone OUT≥1，COAX≥1，PC-AUDIO≥1，MIC ≥1； 4、显示器、显卡及相关软件支持10bit信息输入的真实实现，LUT≥12bit。 5、影像实时无损交互：支持距离≥30米的长线传输应用需求，分辨率需达3840*2160@60Hz 的800万像素无损传输，可采用嵌入式交互应用控制系统进行控制，支持电脑、手机的无损交互。
2 | 全影像影像诊断系统 | 8MP一体化双屏医用显示终端 *4 | 1.尺寸≥31英寸，分辨率≥3840×2160，像素大小≤0.182 mm，对比度≥1300:1 ，亮度≥1000 cd/㎡，视角≥178，响应时间≤14ms，支持色彩≥10.7亿，显示器完全符合DICOM3.14标准。 2.内置 DICOM、Gamma曲线误差<5%。 3.输入信号：Display port ×2：最新一代数字视频接口，DV1 ×1：高清多媒体接口；信号输出：Display port ×1，菊花链输出。 4.KVM功能：具备2路上行USB，2路下行USB接口，支持KVM功能，可同时连接两个工作站一键自动切换工作站内容，其它配套设备如鼠标键盘共用； 5.测试画面：显示器应便于进行日常质量控制和校准，方便进行独立效果评价，通过显示器菜单打开关闭；
3 |  | 专业8M医疗图像显示显卡 *4 | 专业显卡，配置AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥3路，显存≥2G。
4 |  | 影像质量校准系统 *4 | 1.检测和校准：支持DICOM符合性测试、接受性测试、持久性检测、灰阶检查、校准等功能，内置≥15种QC策略库，支持自定义策略库设置； 2.定时检测：支持预设时间自动进行质量检测任务，支持提醒用户进行自动检测任务。
5 |  | 临床多功能显示系统 *4 | 屏幕尺寸：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，产品符合DICOM标准；内置云影像扫描功能，内置扫码模块（非外置形式）。支持一套键盘鼠标控制内外网信号自动切换控制内外网两套系统。
6 | 3M彩色医用显示器 | 3M彩色医用显示终端*10 | 1.尺寸≥21.3英寸，分辨率≥2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏）(支持重力感应功能，支屏幕物理旋转后，画面自动旋转)，像素大小≤0.2115 mm，最大亮度≥1100 cd/㎡，对比度≥2000:1，视角≥178，响应时间≤12ms，彩色≥10.7亿，完全符合DICOM3.14标准； 2.KVM功能：具备2路上行USB，4路下行USB接口，提供整机照片及USB接口的实物照片证明材料，支持KVM功能，可同时连接两个工作站一键自动切换工作站内容，其它配套设备如鼠标键盘共用。 3.混合Gamma：显示器支持自动识别彩色及灰阶图像，彩色图像调用GAMMA2.2曲线，灰阶图像可选择内置的DICOM曲线； 4.局部增亮：需支持一键打开局部增亮功能（要求产品内置功能，在诊断过程中，可以对影像病灶进行局部影像进行增亮，极方便提高影像诊断）；配触控板，触控板支持双指单击启动关闭局部增亮功能，支持单指移动局部增亮框位置，支持双指放大缩小局部增亮框大小。
7 |  | 专业3M医疗图像显示显卡*10 | 多头专业显卡，显存≥1G
8 |  | 影像质量校准系统*10 | 1.检测和校准：支持DICOM符合性测试、接受性测试、持久性检测、灰阶检查、校准等功能，内置≥15种QC策略库，支持自定义策略库设置； 2.定时检测：支持预设时间自动进行质量检测任务，支持提醒用户进行自动检测任务。
9 | 1.5米标准影像阅片工作台 | 高强度抑菌理化板阅片工作台 * 9 | 需要采用高强度抑菌理化板，具有防火防潮、易清洁不粘附灰尘、耐磨耐冲击性；同时耐腐耐污；
10 |  | 电动升降系统* 9 | 1.采用电动马达蜗轮蜗杆传动升降，双电机同步控制系统，同步升降，升降速度范围：30-40mm/s 2.具备LED显示控制器、可预设高度≥4个、一键记忆高度功能，高度可调节至120cm，满足坐位和站立位阅片需要。过载保护、过压保护、过流保护、遇阻保护等安全保护功能。
11 |  | 三头双节显示器支架* 9 | 可双屏或三屏安装支架，6向调节功能，全方位优化阅片视角；双屏液压支架，可实现6向调节功能，无死角定位悬停，实现自由定位，全方位优化阅片视角，全向可调，+90°~-50°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，承重≥20kg
12 |  | 指纹储物抽屉* 9 | 可放置个人物品并进行指纹开关锁。
13 |  | 书写灯* 9 | 独立可调节亮度的书写灯，满足阅片过程中书写灯光要求。
14 |  | 背景灯* 9 | 独立可调节亮度的背景灯，满足医学阅片标准环境灯光要求。
15 |  | 电源分配模块* 9 | 桌面隐藏式USB接口≥2个，桌面隐藏式万用电源接口≥3路，无需借助额外插线板。
16 |  | 人体工学座椅* 9 | 符合人体工程学设计要求，颈部、背部贴合支撑，椅面高度可调节，扶手高度可调节，椅背倾斜度可调节，头枕可上下调节，具备午休功能。
17 | 智能灯光系统 | LED调光节能灯*5 | 采用外置隔离恒流驱动。 PF>0.95 ，Long Lifespan: >50,000 Hrs ， 功率：36-40W，色温范围(K) NW 自然白: 4000-4500 CW ，光通量(lm) 3200±5%，CRI 显色指数 >80 Beam Angle 发光角度 120
18 |  | 智能调光模块*1 | 需可调节灯光亮度 1、采用大功率可控硅，16位调光精度。能适应各种LED可控硅调光电源，实现全程无闪烁、亮度缓变、舒适柔和的调光效果； 2、信息自恢复功能，可直接更换而无需重新调试，方便维护； 3、可设置每个回路的调光上下限； 4、2路可编程干簧触点输入控制，可与消防等信号互动。
19 |  | 灯光模式切换模块*1 | 配置控制屏，智能快捷切换阅片模式、会议模式、休息模式等。
20 | 智能晨会系统 | 多功能晨会交流模块*1 | 1.支持医院内网跨楼层和跨院区的晨会、规培、示教、病例讨论研究，支持晨会智能排班、一键开会。多人晨会交流及互动批注共享。 2.支持预设一键开会模板；支持一键开会，自动入会；支持查看图文聊天记录，支持查看云端录制视频；支持查看和编辑晨会纪要，支持上传和下载附件；支持查看关联的病例资料。
21 |  | 实时音视频管理模块*1 | 支持云端录制参数设置，包括录制视图、输出模式、录制码率、录制文件名、录制画质等；支持客户端结束云端录制后，一键发布影像示教课程；支持设置课程分类、课程名称，支持添加课程标签； 支持通过管理后台新建课程；支持输入课程标题、课程封面图片、课程图文说明；支持选择课程标签和课程分类；支持从云端录制视频中选择课程视频，或者本地上传视频；支持视频播放；
22 |  | 影像示教课程库模块*1 | 支持多条件联合查询：姓名、门诊号、住院号、身份证、创建时间段、病例分类、病例标签等。 病例详情支持关联的晨会信息，点击可见晨会详情；病例详情支持影像检查，可手动上传DICOM文件，自动完成解析和病例关联； 病例详情支持附件资料上传下载，支持病例标签、所有操作自动记录为“更新记录” 支持随访记录的添加并自动关联影像 支持手动新建病例；支持收藏/编辑/删除病例。 支持导出dicom影像：压缩包、PPT 支持患者隐私保护开关
23 |  | 智能晨会系统模块*1 | 1.摄像头:≥3倍变焦1080P ，≥260万视频会议摄像机，光圈自动；变焦≥3x同步变焦 2.音频系统：双通道音频功放平台；功率功率：≧2×100W信噪比：76dB ，支持音箱控制旋钮低音调节，支持3.5 毫米音频接口；额定功率：≥50W；高保真无线麦克风≥2支
24