## 预算清单
病房护理呼叫系统改造项目参数要求
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |  | 备注
（1）硬件设备类
1 | 床头显示终端设备（10.1寸） | 3 | 台 | 1.1屏幕要求：厚度≦12mm，分辨率≧1280*800，全触控； 1.2材质及工艺：后面壳高光铝合金一体成型工艺，窄边框，金属外壳，抗氧化不褪色； 1.3抗菌功能：屏体、屏面具有抗菌功能，能减少病区感染源，避免间接性感染，屏体、屏面可擦拭消毒； 1.4对讲方式：全网络IP双向呼叫、支持手柄呼叫，呼叫手柄带手电筒功能，带呼叫、取消、手电筒按钮，具有回音消除、降噪防啸叫功能； 1.5操作系统：Android6.0 或以上； 1.6、CPU≧4 核、主频≧1.3GHz； 1.7内存≧2G、存储≧16G 1.8通讯协议：支持TCP/IP、WiFi2.4G/5G、蓝牙等主流协议； 1.9供电方式：12V1A的POE供电； 1.10网络接口：具有≥1个RJ45和1个标准USB接口； 1.11床位患者信息显示：床号、患者姓名、ID号、性别、年龄、诊断、入院日期、药物过敏、饮食事项、护理等级、安全警示等信息；可通过字体、颜色对重要信息针对性设置。显示主治医生信息介绍，责任护士信息介绍； 1.12日夜间显示模式：支持日夜间显示模式，手动/自动切换。 1.13有防死机机制，可确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行。
2 | 门口显示终端设备（13.3寸） | 2 | 台 | 2.1屏幕要求：厚度≦13mm，分辨率≧1920*1080，全触控； 2.2材质及工艺：后面壳高光铝合金一体成型工艺，窄边框，金属外壳，抗氧化不褪色； 2.3抗菌功能：屏体、屏面具有抗菌功能，能减少病区感染源，避免间接性感染，屏体、屏面可擦拭消毒； 2.4对讲方式：全网络IP双向呼叫，具有回音消除、降噪防啸叫功能； 2.5操作系统：Android6.0 或以上； 2.6 CPU≧4 核、主频≧1.5GHz； 2.7内存≧2G、存储≧16G； 2.8通讯协议：支持TCP/IP、WiFi2.4G/5G、蓝牙等主流协议； 2.9供电方式：12V1A的POE供电； 2.10网络接口：具有≥1个RJ45； 2.11显示内容：显示病区信息、病房床位、患者名字、护理等级、护理风险标识、医护人员信息介绍等信息。患者姓名显示可设置隐私保护； 2.12提醒功能：提示灯一体化设计，根据不同的呼叫类型和系统预警信息，后台分配调度门口屏的指示灯发出三种不同颜色的提醒指示； 2.13对床头屏发出的呼叫及医护增援求助、本病房的卫生间报警器发出的报警等紧急事态，通过声光图文显示在门口屏； 2.14有防死机机制，可确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行。
3 | 护士站值班台式显示终端设备（10.1寸） | 2 | 台 | 3.1屏幕要求：尺寸≧10.1寸，分辨率≧1280*800，全触控； 3.2材质及工艺：窄边框，坚固耐用，抗氧化不褪色； 3.3抗菌功能：屏体、屏面具有抗菌功能，屏体、屏面可擦拭消毒； 3.4对讲方式：全网络IP双向呼叫、双向对讲，支持免提和话筒对讲，支持可视对讲（前置摄像头≧500万像素），双MIC，降噪防啸叫高清通话，具有回音消除； 3.5操作系统：Android6.0 或以上； 3.6 CPU≧4 核、主频≧2.0GHz； 3.7内存≧2G、存储≧16G 3.8通讯协议：支持TCP/IP、WiFi2.4G/5G、蓝牙等主流协议； 3.9供电方式：12V1A电源供电或外置12V1A的POE； 3.10网络接口：具有≥1个RJ45和1个标准USB接口； 3.11显示所在护理单元的床位一览表（床号、患者姓名、性别、年龄等），点击具体床位后，通过值班主机向对应的床头屏发起呼叫，床头屏自动接通，进行通话； 3.12接收处理床头终端、门口终端、卫生间紧急呼叫发起的通话、增援、报警请求，并对相应的呼叫提醒； 3.13记录历史通话信息，发起方、被叫方、是否接通、通话时间、通话时长，支持查阅。
4 | 数据推送智能终端 | 1 | 台 | 4.1工业级设计，铝合金外壳，磨砂抛光工艺，工作温度-20~70摄氏度，支持365*24小时连续运行； 4.2 CPU≧6核、主频≧2.0GHz； 4.3内存≧4G、存储≧32G； 4.4通讯协议：支持10/100/1000M以太网接口，支持M.22230扩展WIFI/BT模块； 4.5可拓展：USB3.0*1，USB Type-C*1； 4.6网络接口：≧1个RJ45； 4.7显示接口：1 x HDMI 2.0 out，支持40Hz；1 x WIFI天线，支持2k@60Hz。 4.8有防死机机制，可确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行。
（2）软件类
5 | 智慧病房信息系统软件 | 1 | 套 | 1、系统基于B/S架构开发，支持Oracle，SQL Server，MYSQL等主流的数据库； 2、系统所有设备支持TCP/IP协议，使用有线网络连接，系统组网简单、灵活、方便、快捷； 3、采用分层化、多用户结构设计，具有强大的可裁减性和可扩展性，能够基于医院的实际需求，通过灵活的应用层组件进行定制和维护； 4、系统软件具有实用性和用户友好性，为医、护、患提供贴近其使用习惯的操作界面、简捷的操作过程和在线帮助； 5、系统软件支持在Windows7、Windows10、Android或Linux、Android 等操作系统安装运行； 6、本系统主要构成：由呼叫系统管理软件、数据交互管理软件、护士站值班台式分机、床头显示屏（含呼叫手柄）、门口显示屏、卫生间紧急呼叫器、智能云终端设备等组成。 7、呼叫多屏联动：呼叫多屏联动（门口屏、护士站值班分机等显示呼叫信息）； 8、医护对讲功能：医护对讲（床头屏与护士站值班分机语音通话）； 9、支持双模对讲功能，系统正常连接时，床头分机与管理机可以双向呼叫通话对讲；当系统宕机的时候，病床分机仍然可以呼叫到护士站值班分机； 10、有防死机机制，可确保设备在24小时无人看守的情况下正常运行。 11、系统管理：设备设置、用户管理、角色管理、授权管理； 12、床旁标识管理端功能：登录（采用正确的户名、密码、科室号，就可以登录到系统中）、支持护理标签简称和颜色的维护、病房信息管理（支持对床位信息设置、管床护士设置）； 13、宣教管理：病区宣教资料库的维护； 14、房间管理：房间所属病区主任、护士长、责任组长、医疗组长维护，用于门口屏数据显示； 15、系统软件能与医院现有的HIS/LIS/EMR/HRP/移动护理等第三方信息系统进行对接，获取相关的医嘱、患者基本信息等。数据交互系统开放接口，可与医院已建设系统以及未来将要建设的各个系统对接，保障对接后各系统正常运行； 16、系统基本功能：融合呼叫对讲及数据交互功能，具有呼叫对讲、护士定位、患者护理信息显示、数据统计、数据管理、管理所有的终端，可以查看设备运行的状态、患者数据自动提取功能； 17、系统用户管理功能：用自定义用户登录，并通过管理角色给各个用户分配使用角色及使用权限； 18、数据交互系统能够分类管理各类终端显示格式，并提供可编辑模板及工具；能够显示设备当前状态；与医院信息系统连接，获取所需的各类医疗数据。各显示终端能按护理要求显示护理信息，包括护理等级、饮食类型、过敏史、警示类信息等，不同的护理等级可用不同颜色标记，可通过后台动态配置所需要的图标；
（3）实施类
6 | 设备安装及调试费（含辅材） | 1 | 项目 | 需包含设备安装及调试费（含辅材），单价与设备价格打包不单列