内科楼2A内镜中心医疗专用智能化系统需求

需求清单汇总

医护对讲需求清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIP系统服务器（含50软件注册） | 台 | 1 | 机房或楼层弱电井内机柜内安装 |
| 2 | 十寸鹅颈麦全触摸主机 | 台 | 1 | 护士站安装，可以和分诊台以及复苏室双向呼叫对讲 |
| 3 | 七寸IP电话 | 台 | 1 | 复苏室安装，电话带HDMI接口可以外接大屏，可以和检查室以及护士站双向呼叫对讲 |
| 4 | 金属双按键非可视终端 | 台 | 13 | 检查室安装，可以和护士站以及复苏室双向呼叫对讲 |
| 5 | 七寸IP电话 | 台 | 1 | 分诊台安装，可以和护士站双向呼叫对讲 |
| 6 | SIP网络天花喇叭10WPOE供电 | 台 | 2 | 候诊区天花安装，护士站向候诊区病人或家属广播喊话 |

信息发布需求清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能显示一体机（含配套客户端软件） | 台 | 3 | 安装分诊台对面立柱、护士站内及VIP检查室显示宣教信息 |

排队叫号需求清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号信息屏（一次分诊） | 台 | 1 | 安装在候诊区 |
| 2 | 功放 | 台 | 1 | 安装在候诊区 |
| 3 | 喇叭 | 台 | 2 | 安装在候诊区 |
| 4 | 智能显示一体机（含配套二次分诊软件） | 台 | 13 | 安装各检查室门口，显示医生信息及检查注意事项。 |

详细技术要求

医护对讲技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIP系统服务器（含50软件注册） | 内置录音、对讲、广播、语音会议、一键报警、预按模块、电子地图 |
| 2 | 十寸鹅颈麦全触摸主机 | 配备鹅颈麦克风，支持高清免提通话。基于Android 9.0系统，可支持第三方Android应用安装使用，界面使用便捷。采用10.1英寸彩色触摸屏，内置蓝牙5.0模块和2.4G/5G Wi-Fi模块，同时集成USB 2.0接口。兼容标准SIP协议，可作为监控中心、领导办公室管理主机使用，可对管理辖区内的主机和分机进行呼叫、双向对讲、可视对讲、监听/监视、广播喊话、音频广播、定时广播。 1、虚拟可编程按键—可动态显示4个分页，每页可设置显示28个DSS键的状态，最多支持112个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。 2、千兆以太网—自适应10/100/1000Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持PoE供电。 3、10.1英寸彩屏设计，为用户带来更好的用户体验，便捷操作，触手可及。 4、支持H.264视频解码，悦麒视频门禁，接受视频通话，通过话机主屏幕查看门禁端视频，实现远程开门及互联互通。 5、现代简约的外观，高性价比的设计理念，高分辨率彩色显示屏，提供丰富的视觉体验。 6、高兼容性—兼容基于SIP的主流IPPBX/软交换/IMS平台,如Asterisk,Broadsoft,3CX,Metaswitch,Elastix,Avaya等。 7、高清语音通话:支持宽带音频解码G.722和Opus，提供优质、清晰的语音通话体验高清视频编解码。 8、内置800万像素摄像头，支持H.2641080P视频编解码高速网络传输。 9、自适应10/100/1000Mbps网络端口，支持PoE供电。 |
| 3 | 七寸IP电话 | 1、虚拟可编程按键—可动态显示4个分页，每页可设置显示28个DSS键的状态，最多支持112个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。 2、千兆以太网—自适应10/100/1000Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持PoE供电。 3、7寸彩屏设计，为用户带来更好的用户体验，便捷操作，触手可及。 4、支持H.264视频编解码，可绑定摄像头，视频门禁，进行视频通话，通过话机主屏幕查看门禁端视频，实现远程开门及其他应用。 |
| 4 | 金属双按键非可视终端 | 1、兼容标准SIP（RFC3261）协议，可接入主流的IPPBX/IMS平台。 2、双按键。 3、内置3W扬声器和AEC算法，实现高品质双向免提通话。 4、防护等级IP65、采用铝合金面壳，铸铝底壳，防暴等级IK10。 5、带外置有源音箱输出接口，实现HD音质背景音乐扩音播放。 6、宽温工作-40°C到70°C。 7、内置2路短路输入和2路短路输出接口。 8、系统在线管理和升级。 |
| 5 | 七寸IP电话 | 1、虚拟可编程按键—可动态显示4个分页，每页可设置显示28个DSS键的状态，最多支持112个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。 2、千兆以太网—自适应10/100/1000Mbps网络端口，提供高速网络传输，支持PoE供电。 3、7寸彩屏设计，为用户带来更好的用户体验，便捷操作，触手可及。 4、支持H.264视频编解码，可绑定摄像头，视频门禁，进行视频通话，通过话机主屏幕查看门禁端视频，实现远程开门及其他应用。 |
| 6 | SIP网络天花喇叭10WPOE供电 | 1、采用AC220V和DC24V两种供电、内置60W数字功放。 2、采用工业级ARM架构芯片，稳定可靠，支持WEB登录访问及配置工具配置管理。 3、支持SIP2.0、TCP/IP、UDP、DHCP。 4、文件播放:延时小于50ms。 5、实时讲话:延时小于150ms。 6、网络延时小于50MS。 7、语音激活检测/静音抑制。 8、短路、过热、过载自动检测保护功能。 9、兼容标准SIP(RFC3261)协议，可接入主流的IPPBX/IMS平台。 10、额定功率：10W；灵敏度(1m,1w):90db。 11、频率响应：110-15Khz。 |

信息发布技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能显示一体机（含配套客户端软件） | 1、显示屏：≥50英寸彩色液晶屏。 2、主机系统：Windows10及以上。 3、接口：USB*1、网络接口*1。 4、安装方式：壁挂式。 5、边框颜色：黑色。 6、用于安装信息发布系统终端显示软件、用于宣教信息播放。 7、支持程序开机自动运行。 8、支持播放图片、视频、或图片和视频混合播放。 9、支持分时段播放不同节目。 10、亮度：≥300cd/m2。 11、处理器：CPU≥双核4线程，主频≥2.4GHz；内存≥4GB；存储≥128GB。 13、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡。 14、内嵌播放端软件，能够对设备进行远程发送开机、关机、重启、音量大小、播放节目、清除节目列表的指令信息，并支持查看设备节目下载进度、分组。 |

排队叫号技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号信息屏（一次分诊） | 1、显示屏：≥55英寸彩色液晶屏。 2、分辨率：≥1920*1080。 3、主板：显示主板。 4、声卡：集成声卡。 5、边框颜色：黑色。 6、安装方式：壁挂式。 7、亮度：≥300cd/m2。 8、电源：专用电源。 9、DVI：≥1个。 10、VGA接口：≥个。 11、HDMI接口：≥1个。 13、整机功率：小于140瓦。 |
| 2 | 功放 | 1、类型：定压、定阻功放机。 2、功率：50W。 3、接口：带USB接口，可以插SD卡,内置MP3。 4、输入：麦克风输入接口，两路信号输入。 5、输出：两路输出（110V电压输出，定阻4-16欧输出）。 |
| 3 | 喇叭 | 1、类型：定压式喇叭。 2、信号输入：70V，110V。 3、功率：5W。 4、频率响应：80-18KHz，灵敏度：90dB。 5、扬声器：4”，尺寸：Φ180x51mm，安装尺寸：Φ165mm，重量：0.6Kg。 |
| 4 | 智能显示一体机（含配套二次分诊软件） | 1、显示屏：≥21.5英寸彩色液晶屏。 2、主机：CPU≥四核，主频最高≥1.8GHz，系统Android8.0及以上，内存≥2G；存储≥16G。 3、接口：USB*1、网络接口*1。 4、安装方式：壁挂式。 5、边框颜色：白色。。 6、支持通过管理后台设置 （1）支持二级分诊屏诊室名称可采用翻页、自动缩小、滚动展示； （2）支持医生介绍信息可采用翻页、自动缩小、滚动展示； （3）支持医生介绍信息翻页时间自定义； （4）支持医技科室二级分诊屏医生位置设置成科室宣教信息、宣教图片可以是一张或多张、可设置宣教图片自动切换间隔时间； （5）支持设置当前就诊患者姓名字体颜色。 7、支持通过后台对终端设备进行远程控制；如开关屏、设置定时开关时间、重启、声音大小调节、截屏、升级等操作。 8、终端程序支持开机自动运行、无需手动点击应用程序打开。 |