## 6B预算
序号 | 产品名称 | 设备参数 | 单位 | 数量
一、硬件设备部分
1 | 10.1寸床头分机（含呼叫手柄） | 1.1屏幕要求：尺寸≥10.1寸，厚度≤12mm，分辨率≥1280*800，全触控。 1.2材质及工艺：后面壳高光铝合金一体成型工艺，窄边框，金属外壳。 1.3抗菌功能：抗菌功能：屏体、屏面具有抗菌功能，能减少病区感染源，避免间接性感染，屏体、屏面可擦拭消毒。 1.4对讲方式：全网络IP双向呼叫、支持手柄呼叫，呼叫手柄带手电筒功能，带呼叫、取消、手电筒按钮，具有回音消除、降噪防啸叫功能。 1.5操作系统：Android6.0及以上 ，WinCE6.0或以上、HarmonyOS 6或以上（满足任意一项系统即可）。 1.6 CPU≥4核、主频≥1.3GHz。 1.7内存≥2G、存储≥16G。 1.8通讯协议：支持TCP/IP、WiFi2.4G/5G、蓝牙等主流协议。 1.9供电方式：12V1A的POE供电。 1.10接口：具有≥1个RJ45和≥1个MicroUSB接口。 1.11床位患者信息显示：床号、患者姓名、ID号、性别、年龄、诊断、入院日期、药物过敏、饮食事项、护理等级、安全警示等信息；可通过字体、颜色对重要信息针对性设置。显示主治医生信息介绍，责任护士信息介绍。 1.12呼叫功能：患者呼叫：呼叫护士站值班分机，实现对讲功能，并通过声光图文反应在电子白板、护士站值班分机、对应的病房门口分机、走廊时钟屏上；在对讲过程中音量的大小可在床头分机上手动调节。 1.13呼叫增援：护士护理过程遇到紧急事态需要增援，通过床头分机呼叫护士站。 1.14宣教视频推送功能。 1.15日夜间显示模式：支持日夜间显示模式，手动/自动切换。 | 台 | 49
2 | 13.3寸门口分机 | 2.1屏幕要求：尺寸≥13.3寸，厚度≤13mm，分辨率≥1920*1080，全触控。 2.2材质及工艺：后面壳高光铝合金一体成型工艺，窄边框，金属外壳。 2.3抗菌功能：屏体、屏面具有抗菌功能，能减少病区感染源，避免间接性感染，屏体、屏面可擦拭消毒。 2.4对讲方式：全网络IP双向呼叫，具有回音消除、降噪防啸叫功能。 2.5操作系统：Android6.0及以上 ，WinCE6.0或以上、HarmonyOS 6或以上（满足任意一项系统即可）。 2.6 CPU≥4 核、主频≥1.5GHz。 2.7内存≥2G、存储≥16G。 2.8通讯协议：支持TCP/IP、WiFi2.4G/5G、蓝牙等主流协议。 2.9供电方式：12V1A的POE供电。 2.10网络接口：具有≥1个RJ45，≥1个Tpye-C USB接口,≥1个PH2.0/4P DC12V电源接口，≥1个PH2.0/2P通讯接口。 2.11显示内容：显示病区信息、病房床位、患者名字、护理等级、护理风险标识、医护人员信息介绍等信息。患者姓名显示可设置隐私保护。 2.12提醒功能：提示灯一体化设计，根据不同的呼叫类型和系统预警信息，后台分配调度门口分机的指示灯发出三种不同颜色的提醒指示。 2.13对床头分机发出的呼叫及医护增援求助、本病房的卫生间报警器发出的报警等紧急事态，通过声光图文显示在门口分机。 | 台 | 22
3 | 紧急呼叫设备 | 3.1依据国际标准86盒设计。硅胶防水设计。IP65或以上防水等级，配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作； 3.2患者在卫生间发生紧急情况时，可通过按键或拉绳的方式触发卫生间报警器； 3.3设备与门口分机独立连接，当病患发生紧急情况而触发时，可通过声光图文报警，反馈到护士站值班分机、病房门口分机、病区走廊显示终端。设备与门口分机关联，无需另外设定，方便互换； 3.4呼叫时医护人员在护士站值班分机处不能挂断，要到现场按取消才能结束呼叫。若患者不小心误触时，可点击专用取消按键，取消卫生间呼叫； 3.5安装方式：卫生间、浴室墙面。 | 台 | 23
4 | 护士站值班分机 | 4.1屏幕要求：尺寸≥10.1寸，分辨率≥1280*800，全触控。 4.2材质及工艺：≤15mm窄边框。 4.3抗菌功能：屏体、屏面具有抗菌功能，屏体、屏面可擦拭消毒。 4.4对讲方式：全网络IP双向呼叫、双向对讲，支持免提和话筒对讲，支持可视对讲（前置摄像头≥500万像素），双MIC，降噪防啸叫高清通话，具有回音消除。 4.5操作系统：Android6.0或以上，WinCE6.0或以上、HarmonyOS 6或以上（满足任意一项系统即可）。 4.6 CPU≥4 核、主频≥2.0GHz。 4.7内存≥2G、存储≥16G。 4.8通讯协议：支持TCP/IP、WiFi2.4G/5G、蓝牙等主流协议。 4.9供电方式：12V1A电源供电或外置12V1A的POE。 4.10接口：具有≥1个RJ45和≥1个Micro USB接口。 4.11显示所在护理单元的床位一览表（床号、患者姓名、性别、年龄等），点击具体床位后，通过值班分机向对应的床头分机发起呼叫，床头分机自动接通，进行通话。 4.12接收处理床头分机、门口分机、卫生间紧急呼叫发起的通话、增援、报警请求，并对相应的呼叫提醒。 4.13记录历史通话信息，发起方、被叫方、是否接通、通话时间、通话时长，支持查阅。 | 台 | 1
5 | 65寸智能触摸终端 | 5.1材质：边框为铝合金材质，超窄边框设计，边框宽度≤10mm。 5.2尺寸：≥65英寸液晶屏。 5.3分辨率：≥1920X1080。 5.4操作系统：Android 8.0或以上，WinCE6.0或以上、HarmonyOS 6或以上（满足任意一项系统即可）。 5.5 CPU≥4核、主频≥1.8GHz。 5.6内存≥4G、存储≥32G。 5.7亮度：≥450cd/㎡。 5.8对比度：≥1400：1。 5.9通讯协议：支持10/100/1000M以太网接口，支持M.22230扩展WIFI/BT模块。 5.10其他扩展口：具有≥USB2.0*1个，音频输出口*1个。 5.11智能触摸终端显示内容应包括，病人信息一览表、工作日志、时间、标语、通知、温馨提示等信息、住院人数、出入院人数、住院病人手术安排、病区公告信息、值班医生信息、病区信息公告，病区一览表的布局可根据医院需求进行定做。 5.12取代传统的护士写字板、手动/自动发布信息。 9.13可支持本病区患者呼叫消息弹窗提醒。 | 台 | 1
6 | 28.6寸双面走廊LCD时钟 | 6.1 29寸≥尺寸≥28.6寸，工业级设计，铝合金外壳，磨砂抛光工艺，支持365*24小时连续运行。 6.2 CPU≥4核、主频≥1.8GHz。 6.3内存≥2G、存储≥16G。 6.4分辨率：≥1920X560。 6.5亮度：≥350cd/㎡。 6.6对比度：≥1200：1。 6.7显示接口：≥1个RJ45、1xHDMI2.0、WIFI、USB*2、OTG*1。 6.8显示时间，问候语，滚动播放宣传用语和护理呼叫病房号码。 6.9无分机呼叫时显示本地时间(24小时制)及问候语。 6.10有分机呼叫时，多种方式显示，多个分机呼机时，循环显示呼叫号码；多分机呼叫时，优先显示紧急呼叫级别高的分机号码。 | 台 | 4
7 | 数据推送智能终端 | 7.1铝合金外壳，磨砂抛光工艺。 7.2系统：Android 8.0以上 ，WinCE6.0或以上、HarmonyOS 6或以上（满足任意一项系统即可）。 7.3 CPU≥4核、主频≥1.8GHz。 7.4内存≥4G、存储≥32G。 7.5分辨率：清晰度≥1080p,分辨率≥3840x2160。 7.6视频解码：支持AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb，MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD格式），VOB（DVD格式），PMP,MPEG，MPG，FLV（H.263，H.264），ASF，TS，TP，3GP，MPG等30种格式以上。 7.7音频解码：1x HDMI 2.0 out，支持≥40Hz；1x WIFI天线，支持2k@60Hz。 7.8支持双模对讲功能：当系统宕机的时候，病床分机仍然可以呼叫到护士站值班分机。 | 台 | 1
8 | 配套辅材 |  | 项 | 1
二、配套软件及实施部分
9 | 设备安装及调试 | 现有系统调试，按科室要求适配定制。 | 套 | 1