招标文件

（设备类）

项目编号：XH-SB-2026001

项目名称：碳13呼气检测仪

# 深圳市新华医院

# 二零二六年六月

一、评标信息

价格分计算（每个供应商可进行两次报价，以第二次报价为最终报价）：价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×权重分

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

评标基准价是指所有有效报价中最低的投标报价（注：投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在评标现场提供书面说明和相关证明材料；不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理）。

评审委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

（一）技术评价（59分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 （分） | 评分方式 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品技术参数响应情况评价 | 51分 | 专家打分 | 投标人应根据用户需求中的“三、具体技术要求”如实填写，以《技术规格偏离表》为评审依据，所投产品重要技术参数（带“▲”）全部满足得28.5分；有负偏离的，每负偏离一项扣9.5分，扣完为止。所投产品一般技术参数（不带“▲”）全部满足得22.5分；有负偏离的，每负偏离一项最多扣2.5分，扣完为止。 备注： （1）投标人根据“三、具体技术要求”提供相关证明材料，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。 （2）注明证明材料在投标文件中的具体位置，如投标人不按照招标文件要求放置证明材料，评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。 （3）提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，且投标人偏离程度响应为“无偏离或正偏离”，评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求，按负偏离进行扣分。 |
| 3 | 技术保障措施 | 8分 | 专家打分 | （1）评分内容： 根据投标人对项目的理解情况制定技术保障措施，内容包括： - ①供货进度安排 - ②安装调试方案 - ③质量控制措施 - ④安全保障措施 - ⑤技术团队情况 - （2）评分依据： 技术保障措施包含以上任意一项内容得0.6分；最高3分。 在此基础上，根据技术保障措施响应情况进一步评审： ①项目技术保障措施全面具体、针对性强、可操作性强，评价为优，加5分； ②项目技术保障措施比较全面具体、针对性、可操作性较好，评价为良，加3分； ③项目技术保障措施基本全面具体，针对性、可操作性一般。评价为中，加1分； ④项目技术保障措施不全不具体、无针对性、无可操作性，或未按采购文件要求提供实施方案的。评价为差，不得分。如果评审为差，要求专家书面说明理由，并记录在档。 以上累计得分，最高得8分。 |

- （二）商务评价（11分）：

- 备注：投标人的“商务要求偏离表”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

| 序号 | 评议因素 | 分值 （分） | 评分方式 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 3分 | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣 0.4 分，扣完为止。 |
| 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 2分 | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得2分，每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。 |
| 3 | 其他商务条款偏离情况 | 3分 | 专家打分 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣 0.2 分，扣完为止。 |
| 4 | 诚信 | 3分 | 专家打分 | （1）评分内容 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得3分。供应商需在投标文件中提供加盖公章的证明材料。 （2）评分依据 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标前2周内的查询结果为准。 |

（三）价格评价（30分）：

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |

注：1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。

- 缺项或不合格，则该项为0分。

- 带“★”的参数为实质性参数，达不到招标文件要求的，该投标文件不通过。

- 注：如无特殊说明，所有评分项的证明文件均需加盖投标人公章。

二、采购清单

| - 序号 | - 货物名称 - （标的名称） | - 计量单位 | - 数量 | - 预算单价（元） | - 预算总价（元） | - 财政预算限额（元） | - 是否 - 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 碳13呼气检测仪 | - 台/套 | - 1 | - 25,000 | - 25,000 | - 25,000 | - 拒绝进口 |

本项目核心产品：碳13呼气检测仪

注：1. 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。（根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条相关规定，提供核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定中标人推荐资格。其他综合评分总分次之的不同品牌投标供应商顺推获得中标人推荐资格。）

说明：

- 1.注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；

- 2.注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

3.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

三、具体技术要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、评分时，如对一项招标技术要求(如有最后一级序号的，以最后一级序号为准，否则以上一级序号为准)中的内容存在两处(或以上)负偏离的，在评分时只作一项负离扣分。

3、涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为5-20ML, 所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碳13呼气检测仪 | 1.可用于C13呼气试验检测项目，检测幽门螺旋杆菌； |
|  |  | 2.精确性：同一样品连续十次测量的δ值的标准偏差不大于0.3‰； |
|  |  | 3.光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜； |
|  |  | 4.红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度可达950℃； |
|  |  | 5.探测器：PbSe红外光敏探测元件； |
|  |  | 6.信号切变：斩光片断路器； |
|  |  | 7.信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件； |
|  |  | 8.温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式； |
|  |  | 9.进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统； |
|  |  | ▲10.剂型：尿素【13C】药品直达胃部无口腔杂菌干扰； |
|  |  | ▲11.剂量：尿素【13C】75mg； |
|  |  | ▲12.定标校准：不需要定期使用标准气体校准曲线。 |
|  |  | ★配置清单： 1.电源线（250V，10A） 1 2.USB线 1 3.集气袋（4.5L) 1 4.说明书 1 5.仪器基础培训 1 6.快捷操作指南 1 7.顾客培训记录 1 8.U盘 1 9.装箱单 1 10.客户验收单 1 11.合格证、保修卡 1 12.CO2吸收器 1 13.CO2吸收器保护罩 1 |

- 四、商务要求

（一）带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足商务要求作投标无效处理。

| 序号 | 目录 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 1.1免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证接到通知后2小时响应，12小时到场维修，无法现场完成维修的，需 24 小时内提供可使用的备用机替代，确保临床工作顺利进行。 |
|  |  | 1.2按需及时更换零配件，不需要更换配件的情况下4小时内修复；需要更换配件的情况下，按采购人要求提供备用机。单次故障停机修复时间不得超过3天，每超1天，顺延保修期3天。 |
|  |  | 1.3如果国内没有配件需要从国外发货的情况下，单次故障停机修复时间不得超过15天（需提供海关报关单等证明材料），每超1天，顺延保修期3天。 |
|  |  | 1.4以上维修每迟一天，中标人向采购人支付由于设备故障所造成的采购人实际经济损失。保修期内的设备如不能现场进行维修需要运送的，更换维修地点的所有费用包括但不限于包装、运输费用等均由中标人负责。 |
| 2 | ★关于免费保修期 | 2.1中标人提供为期5年或以上的原厂免费保修服务，保修期自采购人签署最终验收报告之日起开始计算。 2.2保修期内更换零配件、软件升级、人工等服务如原厂需收费由中标人承担。 2.3 在保修期内，中标人应确保设备安全正常运行，年开机率保证在95%（含）以上。若不能达到此开机率，将做以下处理： a.年开机率在90%（含）～95%（不含）之间按一赔二延长保修期； b.年开机率在85%（含）～90%（不含）之间按一赔五延长保修期； c.年开机率低于85%（不含），中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿采购人的直接经济损失和间接经济损失，同时，采购人还有权选择退货处理。 注：年开机率 =（365-停机天数）/365。 |
| 3 | 备品备件要求 | 提供专机专用配套试剂及耗材（如有）、主要零配件报价清单。中标人负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库并保证十年以上维修配件、耗材的正常供应。 |
| 4 | 软件升级（如有） | 十年内免费提供软件升级服务。 |
| 5 | 信息化系统（如有） | 信息化系统要求按招投标文件中条款执行。涉及软件应用的设备，中标人和厂家应配合采购人智慧医院信息化建设。在保修期内，应免费将软件更新、维护并免费提供更新所需的硬件，免费开放软件端口，无偿派人配合与医院信息系统（包括但不限于HIS、PACS、LIS等系统）的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；当医院信息系统变更或其他情形需要与该设备连接时，须无偿派人配合，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换，确保数据安全，无外泄。 |
| 6 | 应急预案 需求 | 发生突发问题厂家需携带可使用的备用机24小时内到场，根据现场情况采用现场维修或备用机替代的方法，确保手术顺利进行。 |
| 7 | 定期三级保养/维护及履约评价需求 | 设备保养、维修服务应由厂家工程师或授权维修企业工程师负责，按产品说明书规定或相关行业规定进行保养，每半年进行三级保养，并提供三级保养报告。并免费提供技术咨询服务。 货物到达指定位置十日后由临床使用人与归口管理科室进行设备应用质量评价，达到使用质量评价要求后完成验收流程。 |
| 8 | 培训 | 投标人承诺设备到货后有专业人员对采购人的临床操作人员进行专业的培训，并承诺在5年内对采购人的临床操作人员、维修工程师进行免费培训。 |
| 9 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 关于免费保修期后维修服务 | 保修期满后，以成本的优惠价供应维修零配件，以成本的优惠价供应消耗品；需维修设备经使用部门验收合格且厂家提供维修专用发票后，采购人仅支付配件费用。中标人及维修厂家不得以任何理由不按时进行设备维修。 |
| 2 | 关于培训 | 中标人有义务根据提供的要求进行每年不少于一次的培训。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：深圳市龙华区民治街道新区大道388号 |
|  |  | ★1.2中标人应在合同签订后30日内现货安全无损送到采购人指定交货地点，并承担设备的包装、仓储、运输、保险、装卸、安装调试、培训（须同时提供培训视频文件，视频文件包括但不限于使用、保养、校准、质控等内容）、商检、保修期届满前备品备件等与采购设备及服务相关的所有含税费用。 |
|  |  | 1.3 中标人应指定交货人员，并在交货时一并提供交货清单以及全套、完整的纸质版或电子版技术文件，包括设备配置清单、产品说明书（操作、安装、保养等内容）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。如为大型设备安装需提供安装图纸，视频培训资料需一并提供。文件应随货物一并交付给采购人指定的验收人员，按照临床要求提供塑封便于悬挂的操作规程及注意事项。如涉及维修密码及更换配件密码，需提供给采购人指定的验收人员。 |
|  |  | 1.4中标人供货时须确保设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确，能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等，中标人须保证所提供的设备的可追溯性。 |
|  |  | 1.5中标人提供的设备包装应符合法律法规以及国家相关行业标准。中标人应确保设备安全、卫生、包装完好无损地运交采购人。非因采购人原因，对于在运输和销售过程中有破损或不符合本招标文件约定的包装，采购人有权拒收，中标人应予全部退换，否则由此造成的一切损失及费用由中标人承担。 |
|  |  | 1.6货物运输过程中直至采购人签收前发生的货物灭失、损毁等一切风险均由中标人承担。 |
| 2 | 安装调试及验收 | 2.1 中标人提供免费安装服务，设备安装服务应由厂家工程师完成，以确保安装质量。中标人和厂家应在货物运至指定地点后，按照采购人指定时间完成安装、调试。 |
|  |  | 2.2 货物收到后，采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。采购人有权通知中标人按照规定时间到场参与共同验收，经双方检验认可后，签署验收报告。 |
|  |  | 2.3 中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自最终验收合格并交付使用之日起计算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.4 验收过程中，采购人有权委托有资质的检测机构检验或测试货物，以确认货物是否符合招投标文件和合同要求，所产生的检测费用由中标人预先支付，如检测不合格的，费用由中标人承担并承担验收不合格的责任；如检测合格的，费用由采购人承担。如果发现所交货物不符合要求，存在质量、技术缺陷等问题，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料的，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在30日内采取更换与合同要求相符的货物，由此发生的一切损失和费用由中标人承担，逾期未更换或更换货物仍不合格的，采购人有权做验收不合格处理。 |
|  |  | 2.5 放射类设备须委托采购人认可的有资质的检测公司，协助采购人完成项目预控评、辐射安全许可证以及放射诊疗许可证等相关工作（完成后交钥匙工程），由此产生的费用均由中标人承担。 |
|  |  | 2.6 设备为特种设备的，中标人应免费提供相关特种检测部门出具的合格检测报告，并办理相应的特种设备使用登记证。 |
|  |  | ★2.7当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： （1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 （2）如有国标，需符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及免费保修期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 （3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 （4）按照招标文件要求及投标文件提供的技术要求验收合格。 （5）投标人提供的各种文件载明的内容应保证真实，其技术数据采购人有权要求投标人提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果需证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 （6）货物具备产品合格证。 （7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 3 | ★违约责任 | 3.1中标人提供的设备品种、型号、规格、质量、数量不符合招标文件或经采购人验收不合格的，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付合同总价30%的违约金，如采购人已支付货款的中标人还应立即退还，若违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应按实际损失对采购人予以赔偿。 |
|  |  | 3.2因资金下达时间或财务审计等政府财务监管审核导致付款延迟的，采购人无需承担逾期付款的违约责任。 |
|  |  | 3.3 中标人无正当理由不能交付设备的，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付合同总价30%的违约金，如违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应按实际损失对采购人予以赔偿。 |
|  |  | 3.4中标人未按合同约定履行保修维修服务的，中标人向采购人每日给付违约金为合同总价的1%，逾期提供服务超过30天的，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付合同总价30%的违约金，如采购人已支付货款的中标人还应立即退还，若违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应按实际损失对采购人予以赔偿。 |
|  |  | 3.5 中标人承诺所使用软件的合法性，因中标人使用的软件引起纠纷给采购人造成损失的，应按合同总价的30%向采购人承担违约责任，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿相应损失。 |
|  |  | 3.6由于中标人的原因，未能按时供货或配合验收的，每迟一天应给付采购人的违约金为合同总额的1%，总额不超过合同总价的30%；如超过供货期30日，采购人有权解除合同，如采购人已支付货款的中标人还应立即退还，违约金不足以弥补损失的，应赔偿相应损失。 |
|  |  | 3.7由于中标人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求（30日），每超过一天应给付采购人的违约金为合同总额的1%。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应承担相应损失。情节严重者，采购人将依法律程序要求中标人进行索赔。 |
|  |  | 3.8中标人提供的设备经调试验收合格后，在保修期内连续三个月内频繁（平均每月1次或1次以上）出现设备不能正常使用的情况，采购人有权要求中标人免费更换新机或者退货。 |
|  |  | 3.9中标人保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并保证采购人在使用该设备或设备的任何一部分时不会侵犯第三方的合法授权、所有权、抵押权、知识产权、 肖像权、隐私权（包括但不限于公民个人信息、隐私信息）等所有权利，否则中标人应按照中标价格总价款的30%向采购人支付违约金并承担对第三方的侵权责任产生的所有费用。采购人同时有权上报主管部门，并按相关规定处理。 |
|  |  | 3.10中标人如擅自终止合同，或提出其不具备继续履行本合同的能力（包括不履行维保义务的），或以任何理由提出需要采购人增加资金投入方可继续履行合同的，或未经采购人书面同意擅自向第三方转包或分包合同全部或部分权利义务的，采购人有权单方解除合同，如采购人已支付货款的中标人还应立即退还，且无需向中标人支付未付的合同价款，同时中标人应向采购人支付合同总价款的30%作为违约金。 |
|  |  | 3.11采购人及中标人均应认真履行合同，如一方不履行合同或单方解除本合同，则违约方应按合同总价的30%向对方承担违约责任，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿相应损失，采购人违反本条约定的，还应退采购人方已经支付给中标人的货款。 |
| 4 | 付款方式 | ★中标单位满足合同约定的全部支付条件，经采购人验收合格并签字确认后，开具正规、合法发票。采购人确认收到发票后向中标单位指定账户支付全款。 |
| 5 | 报价要求 | ★投标总价是完成该项目的一切费用总和，包括完成采购项目所需的一切费用，即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费、外贸服务费和一切不可预见等费用，项目结算时不做任何单价或费用的调整(因数量变更除外)。 |
| 6 | ★质量要求及安全责任 | 6.1投标人保证所提供的产品必须是生产日期在一年内未使用过的原厂全新产品（包括零部件），符合国家或省级行业质量标准。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。进口设备必须具有厂商产品授权书、进口货物报关单、入境货物检验检疫证明、产品合格证明等文件，相关鉴定报告、证明文件在货物交接时一并提供。 |
|  |  | 6.2因产品质量引起患者伤害、造成医院经济损失由中标人出面协商、赔偿。采购人可协助解决，若造成采购人损失的，中标人需向采购人赔偿全部损失。 |
|  |  | 6.3中标人的服务人员必须持有与履行本招标文件服务相匹配的国家和有关部门规定的相应资质，包括有效的岗位证书及资格证书等。如涉及水、电、气产品安装及调试、室外高空作业等特殊项目，中标人承诺使用具有国家认可资质的操作人员，且资质证书仍在本合同有效期内。如因资质不符所造成的后果，中标人应承担全部责任。 |
| 7 | 知识产权 | 中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，终身免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。中标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由中标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的诉讼费、律师费、交通费和差旅费等。 |
| 8 | 项目（产品） 要求 | ★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件。 |

碳13呼气检测仪 项目投标文件

（□正本/□副本）

项目编号：  XH-SB-2026001

投标人名称（公章)：

投标人代表（签字）：

投标日期：            年     月      日

开标一览表格式

一、开标一览表

- 项目名称：深圳市新华医院碳13呼气检测仪采购项目

- 项目编号：XH-SB-2026001

| 货物名称 | 投标报价（人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写：¥0,000,000.00 |  |

注：1.投标报价包括了运至用户指定安装地点的货物及其附件的出厂价（设备费、软件费等）、税费（含进口关税、增值税等）、包装、运输、装卸、安装、调试、技术服务（包括技术资料）、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前及技术和售后服务等其他各项有关费用（如文件移交、考察等费用），以及一切不可预见费等，项目结算时不做任何单价或费用的调整(因数量变更除外)。

2.报价结果保留到小数点后两位。

3．本表一式二份，一份随唱标信封一起提交，一份编入投标文件。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 分类报价明细表

- 项目名称：深圳市新华医院碳13呼气检测仪采购项目

- 项目编号：XH-SB-2026001

| 一、 设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 品 牌 | 原产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 医用耗材/药品名称 | 阳光平台代码/平台药交ID | 规格 | 型号 | 单位 | 报价（元） | 挂网价（元） | 专用/通用 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材报价作为参考价，须在广东省药品和医用耗材招采管理系统交易采购，实际采购价格不得高于此报价。 |

注：1. 请根据“公告内容”填写。

2. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额、最高限价，否则将导致无效投标。

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含产品的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

5.详细填写所投货物的制造商名称；若如所投产品属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以不填写型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳市新华医院医疗设备采购活动中相关谈判采购事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

- 三、技术规格偏离表

注：▲参数为重要参数，投标人必须提供相关证明材料（技术白皮书、彩页、产品说明书或检测报告等），否则按负偏离进行扣分，但不作为废标条款。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提示：

- 1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件“三、具体技术要求”的内容。

- 2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应。

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

5、证明资料要求（可提交复印件）：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评审小组有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

6、评审小组有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况报医院相关监督管理部门予以处罚。

四、商务需求偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （三）其他商务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

提示：

1、“招标商务条款”一栏必须填写招标文件“商务需求”的内容（如有），并分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。

2、“投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。

3、“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。

5、开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。

五、投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 产地 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

2、开标一览表的投标总价必须与本报价表的投标总价一致。

3、“产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4、单价、合计的数量单位均为“元”。

（二）零配件、消耗品和延续保修合同报价清单（不包括在投标总价内）

注：价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于此清单中。如耗材价格较贵并长期使用则按需求分类报价评分。

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 产地 | 品牌 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延续保修合同 |  |  |

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：

六、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

提示：提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料。

七、诚信情况承诺函

致：深圳市新华医院

我司参加贵院                     招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司未在政府采购活动中出现以下情形之一：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 在政府采购主管部门履约检查中不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚不得作虚假承诺。如违反上述要求作出虚假承诺，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，一年内不得参加我院投标。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：

八、产品质量保证书

本公司销售的产品是经由国家相关部门严格审核获准进入市场。

为保证您安全、放心地使用本产品，我公司对产品的质量和服务郑重承诺：

- 使用本产品的患者均能得到公司高质量的售前、售中、售后服务。

- 因产品质量缺陷造成的伤害和损失（经国家法定权威部门鉴定，情况属实），则与医院无关，由本公司与产品生产厂家负责赔偿责任。

- 因使用本产品而导致的医患纠纷，在未明确责任前，本公司愿意协助医院积极处理。

销售公司（盖章）：

代表签名：

身份证号：

日    期：

- 九、诚信信用信息

通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询的信用信息。

十、投标人认为需要补充的其他资料（如有）